## criteris mínims
Expendient: SJD 73/22 | LOT 1: SUBMINISTRAMENT D’UN TOMÒGRAF AXIAL COMPUTARITZAT, ADEQUACIÓ DE L’ESPAI I MANTENIMENT POST-GARANTIA
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
CRITERIS MÍNIMS
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d'adjudicació amb el valor màxim; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document aportat per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Requeriments | Definició i disseny bàsic
| Definició | Si / No | Dada | Document | Índex
Exclusió | Tomògraf computat espectral d'alta gamma, d'última generació, amb un número de talls simultanis en cada rotació superior o igual a 256 talls, i sense desplaçament de taula.
Exclusió | L'equip ofert serà completament nou i no podrà contenir cap component utilitzat o recondicionat.
Exclusió | Marcat CE amb la certificació corresponent
Exclusió | S'haurà d'adjuntar el Product Data de l'equip i Full Quality Assurance del model ofert.
Requeriments | 1-. Prestacions tècniques i funcionals
| Generador | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Generador controlat per microprocessador
Exclusió | Potència mínima nominal major o igual a 100 kW
Exclusió | Programació automàtica
Exclusió | Possibilitat d’autorevisió. Sistema d’autotest.
Exclusió | Tècniques d’ajustament automàtic de mA durant la rotació i en l’eix Z
Exclusió | Indicar rang de mA i els seus intervals
Exclusió | Valors de tensió disponibles seleccionables en kV
Exclusió | Sistema de selecció automàtic de KV
Exclusió | Indicar potència equivalent amb sistema de reconstrucció iterativa
| Tub de RX | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Un o dos tubs d’ànode giratori
Exclusió | Taxa de dissipació calòrica del conjunt del tub igual o superior a 1.000.000 HU/min
Exclusió | Tensió del tub en kV. Mínim, igual o inferior a 80 kV i màxim igual o superior a 135 kV.
Exclusió | Indicar els valors del focus fi i del focus gruixut. El focus fi haurà de ser igual o inferior a 1.0 mm x 1.0 mm
| Sistema de col·limació del feix de RX | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Gruix mínim de tall igual o inferior a 0,7 mm.
Exclusió | Selecció de gruixos de tall indicant les possibilitats de selecció existents
Exclusió | Capacitat per reconstruccions de diferents gruixos
Exclusió | Cobertura mínima per estudis de perfusió de 16 cm
Exclusió | Descriure tipus de col·limació disponibles
Exclusió | Descriure filtre de col·limació pre / post pacient
Exclusió | Descriure els filtres per reducció de soroll
Exclusió | Explicar els algoritmes de reducció d’artefactes i de correcció de Cone Beam
Exclusió | Mida en cm del detector en l'eix Z a l'isocentre mínim 5,5 cm
Exclusió | Descriure cobertura per rotació a pitch 1
| Estatiu tomogràfic | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Obertura del gantry major o igual a 70 cm de diàmetre.
Exclusió | Camp de visió (FOV) major o igual a 50 cm
Exclusió | Temps de rotació per 360⁰ com a màxim de 0,35 s
Exclusió | Sistema de localització per làsser.
| Taula del pacient | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Motoritzada, d’alçada variable i controlada mitjançant microprocessador tant des de la pròpia sala com des de la consola
Exclusió | Precisió de moviments inferior a +/- 0,5 mm
Exclusió | Capacitat de càrrega permesa d’almenys 275 kg
Exclusió | Rang d’escaneig mínim de 190 cm
Exclusió | Sistema d'ajuda al posicionament del pacient mitjançant càmera o un altre sistema. El sistema ha de permetre la detecció de l'isocentre vertical del pacient i el seu correcte posicionament .
Exclusió | Indicar el material i dimensions
2 -. Adquisició d'imatge
| Sistema d'adquisició d'imatge | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Més de 250 fileres de detectors.
Exclusió | Cobertura del sistema tub-detector d’almenys 80 mm sense desplaçament de taula amb rotació de 360⁰ (comptant 2 detectors en cas de tenir-los)
Exclusió | Possibilitat de selecció de gruix de tall, amb un gruix mínim de 0,625 (o menor).
Exclusió | Algoritme d'eliminació d'artefactes metàl·lics d'última generació tipus MAR
| Imatge espectral | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | L’equip inclourà imatge espectral amb una sola rotació
Exclusió | Capacitat de generar imatges monoenergètiques i de separació de materials
Exclusió | Camp de visió (FOV) en mode espectral major o igual a 50 cm
Exclusió | Resolució temporal en imatge espectral de les dues energies d'almenys 25 ms
| Dosi de radiació | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Modulació automàtica de mA en temps real, en funció de la regió anatòmica (AEC) en el pla X/Y i en l'eix Z simultàniament
Exclusió | Protocols pediàtrics específics adaptats a l’edat i al pes
Exclusió | Informació prèvia a l’estudi de la dosi estimada
Exclusió | Sistema d’exportació automàtica de valor de dosi junt amb les imatges al PACS. Indicar inclusió de DICOM-SR
Exclusió | Algoritme de reconstrucció iterativa de quarta generació obligatori basada en models.
Exclusió | Selecció automàtica de paràmetres a partir del topograma.
Exclusió | Ha d'incorporar sistema de registre de dosi mitjançant registre DICOM amb integració a la capçalera del pacient
Exclusió | Especificar les tècniques de modulació de dosi.
| Qualitat d'imatge | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Indicar resolució espacial d’alt contrast en els plans X, Y per a una MTF del 2% (modes axial i hel·licoidal).
Exclusió | Indicar resolució espacial d’alt contrast en el pla Z per a una MTF del 2% (modes axial i hel·licoidal).
Exclusió | Indicar resolució de baix contrast indicant condicions de mida i dosi subministrada en mGy (CTDI).
Exclusió | Especificar capacitat per adquisició amb resolució espacial isotròpica
Exclusió | Especificar soroll del sistema en %. Indicar paràmetres de mesura
3 -. Consola de l'operador, funcions i programes especials, servidor i accessoris
| Consola de l'operador, funcions i programes especials | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Monitor de ≥ 19"
Exclusió | L’equip ha de realitzar els següents tipus d’anàlisi d’imatge: —Imatge radiogràfica de localització. —Càlcul de valors d’àrees multiformes. —Mesura simultània de densitats en regions o àrees d’interès. —Zoom i rang del zoom. —Histograma. —Sostracció d’imatges. —Presentació multiimatge. —Nivell de dosi CTDI o DLP presentada en pantalla. —Autoscan. —Autofilmació. —Autoarxiu. —Autoveu en castellà/català. Es valoraran altres idiomes. —Mesura de distàncies, angles i àrees. Indicar número simultani. —Scan dinàmic i espiral. Especificar característiques principals. —Sistema de detecció automàtica de l’arribada del bolus de contrast. —Reconstrucció multiplanar (MPR), lineal i curvilínia, MPI, volum rendering (VR), reconstrucció 3D multiteixit. Reconstrucció automàtica a la consola de l’operador i enviament al PACS. —AngioTC. Processament automàtic de les imatges a la consola de l’operador. DSA, reconstruccions multiplanars.
| Servidor d'imatges clíniques amb estructura client/servidor | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Subministrament d'un sistema de client-servidor d’estacions de treball
Exclusió | Servidor multimarca i multimodalitat integrable al PACS, amb capacitat de processar imatges de TC, RM i PET
Exclusió | Especificar característiques generals de la plataforma informàtica (processador, sistema operatiu, memòria RAM en GB)
Exclusió | Memòria del disc dur HDD amb capacitat superior a 5 TB
Exclusió | Capacitat d'emmagatzemar 2.000.000 d'imatges en disc dur (en matriu de 512x512)
Exclusió | Capacitat de carregar 50.000 imatges en memòria pel seu processat
Exclusió | S'ha d'incloure plataforma post-processat. Característiques mínimes:
Exclusió | Connexió per servidor
Exclusió | Llicències concurrents de com a mínim 6 persones perquè puguin fer ús d'una mateixa aplicació de forma concurrent en tots i cadascun dels estudis.
Exclusió | Paquet bàsic de llicencies que inclogui: segmentació 3D, segmentació automàtica pulmonar i hepàtica
Exclusió | Paquet bàsic de llicència espectral
| Aplicacions clíniques avançades | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Emfisema pulmonar amb quantificació
Exclusió | Fibrosi pulmonar
Exclusió | Colonoscòpia virtual amb eliminació automàtica de femtes.
Exclusió | Planificació Stents endovasculars
Exclusió | Perfusió de body.
Exclusió | Segmentació automàtica (segments i tumors) de fetge.
Exclusió | Segmentació automàtica (segments i tumors) de pulmó.
Exclusió | Sistema de càlcul automàtic de WHO i RECIST.
Exclusió | Paquet espectral amb: —Fusió d'imatge espectral CT amb els mapes de iode. —Anàlisi del nombre Z efectiu. —Anàlisi de la densitat d'electrons. —Imatge monocromàtica. —Mapes de iode. —Virtual non contrast. —Caracterització i quantificació d'àcid úric i oxalat de calci.
Exclusió | Impressió 3D
Exclusió | 3D rendering hiperrealista
| Accessoris | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Suports de posicionament i confort del pacient
Exclusió | Accessoris per a la immobilització i la radioprotecció dels pacients
Exclusió | Reposacaps
Exclusió | Matalàs
Exclusió | Reposabraços
Exclusió | Suport de sèrums i extensors
| Projecte d'implantació | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Les empreses participants han de presentar un projecte d'instal·lació de l'equip
4-. Comunicacions
| Comunicacions | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Sistema homologat d'interconnexió de xarxa tipus Ethehrnet DICOM
Exclusió | Format d'emmagatzematge DICOM 3.0
Exclusió | Inclou com a mínim els serveis DICOM 3.0 per al magatzematge i impressió d'estudis i llista de treball per a l'alta de pacients en l'equip.