## criteris mínims
Expendient: SJD 73/22 | LOT 2: SUBMINISTRAMENT D'UN ECÒGRAF D'ALTA RESOLUCIÓ PER A L'HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
EMPRESA:
NIF:
Correu electrònic:
CRITERIS MÍNIMS
Nota: en la columna "Requeriments" s'indica si és característica d'exclusió o criteri d'adjudicació amb el valor màxim; en la columna "dada", l'empresa indicarà si /no o la dada demanada; a la columna "Document", l'empresa indicarà el document aportat on es justifica degudament la dada demandada; i a la columna "Índex", l'empresa indicarà la pàgina i l'apartat del document aportat per a comprovació i justificació de les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Requeriments | Definició i disseny bàsic
| Definició | Si / No | Dada | Document | Índex
Exclusió | Unitat d'exploració per ultrasons per a l'obtenció d'imatges en estudis ecogràfics
Exclusió | El sistema ha d'incloure la instal·lació completa del sistema respecte al maquinari, programari (llicències) i connexió a la xarxa informàtica del centre
Requeriments | 1-. Prestacions tècniques i funcionals
|  | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Plataforma ecogràfica digital
Exclusió | El sistema disposa de proteccions/filtres contra harmònics i interferències i SAI intern o extern
Exclusió | Pantalla 19", en color i alta resolució amb màxima ocupació per a imatge ecogràfica
Exclusió | Pantalla sobre braç articulat orientable (basculant) i alçada variable
Exclusió | Pantalla tàctil interactiva de 9" com a mínim
Exclusió | Indicador de pantalla o teclat de: dades del pacient, data, mode de funcionament, dades d'escombrat i posició, etc.
Exclusió | Carro rodable amb sistema de frenat
Exclusió | Equip ajustable en alçada i posició per l'usuari
Exclusió | Quatre ports actius per a sondes
Requeriments | 2-. Modes de funcionament
|  | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Mode B (2D)
Exclusió | Imatge dual
Exclusió | Mode M
Exclusió | Doppler Color
Exclusió | Doppler continuo (CWD)
Exclusió | Doppler color velocitat
Exclusió | Doppler Power
Exclusió | Doppler Tissular
Exclusió | Doppler Espectral (Polsat PW, Polsat HPRF)
Exclusió | Mode dúplex i tríplex
Exclusió | Rang dinàmic superior a 250 dB
Exclusió | Escala de nivell de grisos de 256
Exclusió | Processador digital capaç de processar més de 1000 d'imatges acústiques per segon
Exclusió | Estudis en profunditat igual o superior a 40 cm
Exclusió | Imatge trapezoidal
Exclusió | Rang de freqüències de l'equip de 1 a 18 MHz aprox.
Requeriments | 3-. Configuració de sondes
|  | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Les sondes hauran de ser amb tecnologia multifreqüència
Incloure les següents sondes. Els rangs de freqüències són aproximats i s'ha d'entendre que s'han d'oferir solucions similars:
Exclusió | Una sonda lineal amb un marge de freqüències almenys de 7-8 a 14 MHz, que permeti visualitzar amb nitidesa qualsevol part tova, sistema múscul esquelètic i vascular perifèric, entre d'altres
Exclusió | Una sonda convexa abdominal amb un marge de freqüències almenys de 1- 2 a 6-8 MHz, que permeti visualitzar amb nitidesa qualsevol tipus de pacients, incloent els pediàtrics
Exclusió | Una sonda micro-convex amb un marge de freqüències d'almenys 3 a 12 MHz, que permeti visualitzar amb nitidesa qualsevol tipus de pacients, incloent els pediàtrics i neonatals.
Exclusió | Una sonda d'alta resolució, linial o stick, de més de 18 MHz de freqüència, per a la visualització de qualsevol part tova, sistema múscul esquelètic i vascular perifèric, entre d'altres.
Exclusió | Incloure el catàleg complet de sondes compatibles amb l'equip (microconvex, endocavitària, endorectal, 3D, "estic d'hoquei", etc.), indicant el rang de freqüències i les modalitats ecogràfiques de cada sonda.
Exclusió | Fungible necessari per iniciar l’activitat i per al seu correcte funcionament (gel conductor, etc.)
Requeriments | 4-. Programari, tractament i emmagatzematge d'imatges
|  | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Preprocessament i postprocessament
Exclusió | Incloure el programari necessari per a poder utilitzar totes les sondes incloses en l'oferta. Cal especificar tot el programari ofert
Exclusió | Programari per a estudis abdominals, mama, parts toves, vasculars, musculoesquelètic, neonatologia, pediatria, cardio fetal
Exclusió | Programari per realitzar mesures i càlculs que inclogui informes per a totes les aplicacions incloses
Exclusió | Incloure el catàleg complet de programari compatible amb l'equip, indicant el preu s/IVA del programari no inclòs en l'oferta
Exclusió | Paràmetres de control d'imatge ajustables (profunditat, focus, TGC, guany, zoom, freqüència) amb opcions d'equalització o optimització automàtica de la imatge
Exclusió | Zoom d'alta resolució en temps real
Exclusió | Possibilitat de registre de vídeo
Exclusió | Revisió digital retrospectiva d'imatges o vídeo que permeti l'ajust de paràmetres de la imatge tant en viu con en congelat
Exclusió | Disc dur intern amb capacitat mínima de 500GB. Indicar capacitat.
Exclusió | Port USB per a extreure estudis en diferents formats (AVI, JPEG, MPEG, etc..)
Exclusió | Arxiu d'imatge RAW Data , per poder fer post-processament de les imatges
Requeriments | 5-. Integració
|  | Si / No | Dada | Índex
Exclusió | Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45)
Exclusió | Equip amb integració a la xarxa de radiologia del centre RIS/PACS segons planificació del centre, sota l’estàndard DICOM v3
Exclusió | L'equipament ha de quedar configurat per enviar els estudis al PACS, amb un enviament de compressió de les imatges sense pèrdues (RLE)
Exclusió | L’equipament ha de treballar amb els següents serveis DICOM:
Exclusió | Ha de ser compatible amb l'estàndard DICOM 3.0, amb els següents serveis: DICOM verification SCU/SCP, DICOM Storage SCU/SCP, DICOM Query/Retrieve, DICOM StC (Storage Commitment), DICOM Worklist SCU, Basic Greyscale Print SCU, DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step) i DICOM TLS (DICOM Transport Layer Security)
Exclusió | Cal incloure DICOM Conformance Statement